传感器性能-校验报告      B&W  Technologies

型号: 12150 IEPE电压输出加速度传感器

动态性能指标:

电压灵敏度             2.04                     mV/ms-2

或             20.00                    mV/g

(灵敏度测量条件:160Hz, 100ms-2及23C)

分辨率                0.0005                    m/s2

横向灵敏度              5                        %

(测量条件:30Hz, 100ms-2)

频率范围 (5%)      1-12000                    Hz

(10%)     0.5-14000                   Hz

加速度范围           2500                    m/s2  peak

无阻尼固有频率            49                         KHz

安装谐振频率         ≥45                        KHz

幅值非线性            1                            %

极性: 加速度方向是通过插头的中心,从安装表面指向加速度计的本体为正向.

直流偏置电压:          8-11                      V

供电电源电压:         18-30                      V

电源恒电流:            2-10                     mA

放电时间常数:          0.5                         S

输出阻抗:             100                       

电噪声(2Hz-20kHz):     10                      V rms

安装对地绝缘电阻:      无

(外壳与安装平面之间)

频         率         响         应

灵敏度偏差 %

系列号:       SN – JXXXX

环境

最大承受冲击:          50000                     ms-2  peak

最大承受加速度	       20000	             ms-2  peak

密封性能:              焊接

工作温度范围:       50 ~ +120                      C

外形结构

输出接头形式:        M5外螺纹

外壳材料:            不锈钢

重量:                  14                 克

敏感元件材料:        压电陶瓷

敏感元件结构:         剪切

安装螺栓:              M5

安装平面平正度:        3               	m

安装扭矩:               3               	N·m

安装技术: 安装表面应保持清洁, 其表面平正度应符合小于3m的规定。可在结合面中涂一层油脂，以提高安装表面的接触刚度，使传感器的高频响应的性能有所改善。先将厂方提供的M5安装螺钉旋入被测结构，需控制旋入的深度为螺钉总长度的一半左右；然后以规定的安装扭矩将传感器旋紧。

敬告：标准配置电缆的工作温度为 -40C ~ 60C，如果传感器工作温度超出该范围，请换置高温电缆。

签名：    	    日期：

10	  20              50         100         200             500         1k          2k             5k        10kHz

典 型 低 频 响 应

典 型 高 频 响 应

灵敏度偏差 dB

灵敏度偏差 %

1       2          5       10       20         50     100Hz       1k      2k        5k     10k     20k       50k   100kHz

上海市闵行区莘庄工业区春中路566号3F  邮编：201108  电话：021-52396138   网址：www.bw-sensor.com